附件1：

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 绝缘检测仪 | 台 | 1 | 1、电外科绝缘器械的绝缘性能检测。 ★2、单极电缆线导通性能检测、单极电缆线高压外部绝缘性能检测。 ★3、双极电缆线导通性能检测、双极电缆线短路检测、双极电缆线高压外部绝缘性能检测、双极电缆线低压内部绝缘性能检测。 ★4、检测方式：三孔式高分子感应探头，可对不同规格器械进行检测，卡夹式高分子感应探头在待检测器械的绝缘层上进行来回扫描，对器械进行360°全方位检测，保证对检测器械的绝缘层全面无死角、无遗漏检测；检测探头与器械绝缘层接触不会对器械造成损伤。 5、报警方式：检测出绝缘层上有破损情况检测仪将发出声、光（报警指示灯亮红灯）中文语音播报、漏点提示闪烁等四种报警方式。 6、能显示实时监测器械漏点数量。 7、主机需具有：电压调节、漏点清零、打印按键等功能。 8、打印系统：主机与打印机实现WIFI蓝牙连接，由主机对打印机发出打印指令，打印检测器械漏点数量及实时时间，需提供打印结果复印件。 9、器械连接口：嵌入式连接头与待检测器械完美连接，不损坏器械连接头。 10、工作模式：恒定电流，高阻抗，形成导通回路等。 11、设备具有计量测试所校准证书及CE证书，设备生产企业属国家高新企业并提供证书。 12、设备方便携带，配备专用滚轮拉杆箱。 13、锂电池≥13000mAh，电量低时有低电量提示；充电时间≤4小时，待机时间≥180小时，可持续工作≥50小时，并具备过充保护功能。 14、显示屏：≥6.5寸液晶显示屏。显示内容应包含电量显示、漏点数量显示、电压显示、日期显示等。 15、电压调节：无档式电压调节，调节范围：0-9KV；内置高压电极包，可调高电压或低电压。 16、外部绝缘测量电压：2.8kV：双极电缆线内部绝缘测量电压：1.5kV。 17、最小调节单位：0.01KV；输出电流：＜0.1mA（探测器末端），保障操作者安全。 18、售后服务 (1)免费安装、调试、培训，直至学会设备操作、使用为止。 (2)提供售后服务承诺，注明保修时间、故障响应时间等。质保期从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (3)设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。 (4)有成渝两地售后服务机构、人员及配件库，保证24小时到达现场处理问题。 (5)免费提供每季度定期巡检、保养服务。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年      月      日