附件1：

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 层流床 | 台 | 4 | 1、主机的外形尺寸及内部净高尺寸等可根据我院实际要求进行订做； 2、空气洁净度等级为100级（即IS05级），可随时实时监测粒径0.3、0.5μm尘埃数量，并判断洁净度； 3、控制方式：可遥控可定时，配备机械应急装置，具有过滤器寿命报警等功能，紫外线控制器能防止误操作； 4、过滤吸附装置为整块无拼接大尺寸H14高效酶过滤器、袋式中效过滤器、磁性光触媒便携式尼龙网初效过滤器、活性炭包、内部可视观察窗可见过滤装置； 5、沉降菌与验证：≤1个CFU/平皿、提供沉降菌检测皿； 6、噪音≤50dB； 7、风速在0.15-0.35m/s范围内可调，调节档位≥3档； 8、风量在600-1200m³/h范围内可调，围帘内维持正压，自净时间≤5分钟； 9、配备LED床头照明灯，并配备紫外线杀菌灯； 10、双轨道双围帘（三边可滑动遮光外围帘，四边可滑动透明内围帘），输液悬挂为S挂钩或升降旋转支架式，并配备储物柜、伸缩式置物篮、挂衣钩等。 11、符合以上条件，并能提供医疗器械注册证的优选。 ★12、带空气质量监测功能。 13、正压、垂直流。 14、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。 （5）有成渝两地售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养2-4次。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年      月      日