附件1：

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 智能防疫工作站 | 台 | 2 | 1、人员进出区间内可能触及的外露部分平整光滑，没有导致人员伤害的锐边等安全隐患; 2、人员进出通道采取防滑措施，进出口坡道≤30%； 3、具备脚轮制动装置，制动后未经人员操作不会自行脱开，在四周推动时，工作站也不会移动； 4、玻璃符合GB15763.2-2005标准； 5、雾化消毒区有风帘隔离系统，气帘送风量应≥7m/s，喷雾时风帘自动启动，直至喷雾停止； 6、工作站每分钟通过人数≥12人次，并能进行有效监测、采集和消毒； 7、彩色液晶电容触摸屏≥8英寸； 8、人脸识别模块配备戴口罩识别+红外阵列热成像体温检测等功能；摄像头角度：左右≥70 º，上下≥70 º；可见光人脸识别，适应大部分室内外 环境，可在移动中快速识别；识别时间：检测跟踪15ms，对比80ms/千人，特征提取300ms；人脸库：≥1万（可扩容）； 9、测温模块热成像分辨率：≥32*32阵列；热成像视角（FOV）：≥30º*30 º；测温范围：30～45℃；测温精度：±0.5℃； 10、抓拍模块：≥200万像素，平角度宽动态摄像头，自动白平衡，自动逆光优化； 11、手部消毒模块单次喷液量为10ml±10%，容积≥1100ml； 12、雾化模块容积≥24L； 13、气帘模块风速≥7m/s，噪音≤65dB，数量≥2； 14、照明模块光源为LED，数量≥2； 15、整机尺寸（长*宽*高，mm）≤2400*1400*2430，通道尺寸(宽*高,mm）≥850*1952; 16、承载质量≥800Kg。 17、售后服务 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养2-4次。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年      月      日