附件1：

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 洁净蒸汽发生器 | 台 | 1 | 一、筒体 ★1.1容积及要求：≥48L，所产生的蒸汽必须为洁净蒸汽质量，必须满足消毒供应中心规范对蒸汽质量的要求，并提供冷凝水官方水质检测报告。 ★1.2 材质：304,优质无缝钢管 1.3 设计压力：≤0.7Mpa 提供铭牌证明材料 1.4 设计温度：170℃ 1.5 使用寿命：≥8年 1.6 主体保温：玻璃丝≥15mm ★1.7水容量 ≤23L，提供证明文件 二、管路及控制系统 2.1 水位控制：自动加水，当蒸发器水位低于中水位时，加水泵自动开始工作加水；当水位升至高水位后，加水泵关闭， 停止进水。 2.2 压力控制：当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，自动接通加热电源。 2.3 加热保护：当器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。 2.4 双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护。 2.5 过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。 2.6 具备手动和自动排污功能，配有手动排污闸阀。 2.7 压力表：精度等级≥1.6级 2.8 安全阀:全启式安全阀 三、其它参数 3.1 设备功率：≥120kW 3.2 额定蒸发量:≥160Kg/h 3.3 水源供给要求:纯水 0.15-0.3MPa 四、资质要求 4.1 产品质量要求：符合 ISO9001，ISO13485，ASME，EN285：（以上全部须提供复印件并加盖生产企业公章，原件备查） ★4.2 特种设备设计许可证 ★4.3 特种设备制造许可证 ★4.4 特种设备安装改造维修许可证 五、售后服务 5.1 免费安装、调试、培训，直至学会设备操作、使用为止。 5.2 提供售后服务承诺，注明保修时间、故障响应时间等。质保期从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 5.3 设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。 5.4 有成渝两地售后服务机构、人员及配件库，保证2小时到达现场处理问题。 5.5 免费提供每季度定期巡检、保养服务。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

3、带“★”号技术参数为实质性要求。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年      月      日