采购需求

- 一、采购内容

采购包一：

采购包预算金额:22万元。

采购包最高限价:18.11万元。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 标的金额 （最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科Nd：YAG激光治疗仪 | 1 | 台 | 18.11万元 |  |

- 二、技术要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 眼科Nd：YAG激光治疗仪 | - 1、提供产品的正式技术白皮书或规格手册或说明书； - 2、提供产品官方发布的彩页。 |
| 用途 | 用于眼科晶状体囊膜切开、虹膜切开或切除。 | 请按注册证适用范围填写 |
| 技术要求 | 一、治疗激光系统： 1、激光波长：1064nm±5nm。 2、输出方式至少包含：单脉冲、双脉冲、三脉冲。 3、激光脉冲宽度：≤6ns。 4、激光脉冲序列的最大可发射重复频率：2.5Hz。 5、能量复现性：RP≤±10%。 6、焦平面光斑直径：≤30μm。 7、激光光束汇聚角：≥18°。 二、瞄准激光系统： 1、波长：≤638nm。 2、输出功率：＜0.4mW。 三、裂隙灯观察系统： 1、变倍：≥5档变倍。 2、类型：下光源裂隙灯。 四、其他要求： 设备使用期限：≥7年。 | 请逐条据实响应，不得简单复制粘贴采购文件要求作为应答内容。如设备使用期限≥×年或质保期≥×年等要求，应明确应答具体年数。 |
| 配置清单 | 至少应包括： 1.主机1台； 2.电动升降台1个； 3.裂隙灯1台。 | 请根据响应产品实际情况逐一列明。 |

- 三、服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

（一）供应商负责设备安装、调试，其费用包含在项目报价内。

（二）供应商提供设备操作（使用）培训，其费用包含在项目报价内。保证采购人操作（使用）人员能熟练、独立操作（使用），采购人维修维护人员能完成一般常见故障的维修及日常保养工作，如未达到，医院有权延后支付合同所约定款项。

（三）供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使设备保持正常的工作状态。质保期内，供应商每年提供≥2次维护保养，并出具维护保养报告，其费用包含在项目报价内。

（四）售后服务响应时间：供应商应在接到售后服务通知或故障电话 12 小时内响应，48小时内到场维修。

（五）质保期后，供应商应提供标的物终生维修、维护，维修只收取材料成本费。

- 四、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

（一）交货时间：合同签字盖章生效之日起30日内将标的物交货到采购人指定地点。

（二）交货地点：四川省大竹县白塔街道青年路99号，大竹县人民医院院门诊大楼四楼眼科。标的物交付采购人之前，标的物的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）付款方式

1、支付方式：分期付款

2、付款进度安排

（1）标的物安装、调试、培训完成并最终验收合格交付使用，开具国家认可足额有效票据，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的90%；

（2）质保期满，且标的物无质量问题，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的10%。

（四）验收、交付标准和方法

1、验收交付标准：按国家相关法律法规、行业标准、技术规范；招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料(如涉及)；如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

2、验收交付方法：

（1）供应商按合同约定将标的物交到采购人指定地点和完成合同规定服务内容，并完成安装、调试、培训后可向采购人提出初步验收；初步验收合格后进入1个月试运行期，试运行期满无任何质量问题供应商可向采购人提出最终验收；最终验收合格，甲乙双方签署验收报告后视为供应商正式将标的物产权移交采购人。如由于采购人的原因造成延迟交付的，时间顺延。

（2）验收方式。验收由采购人组织，供应商配合、协助提供验收所需资料及功能演示，按照本项目采购文件、响应文件以及合同约定进行验收。若标的物存在质量问题或未按照合同规定提供服务，采购人有权拒绝验收和支付合同款项。

（3）验收时如发现供应商提供的标的物和服务有不符合本合同规定之情形，验收时应做出详尽的现场记录，或由验收方与供应商签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和进行整改的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

（五）质量保修范围和保修期

1、质保期：≥壹年。响应的质保期不得超过响应产品的官方技术文件中写明的最长使用期限（不包括易损附件的使用期限），否则视为虚假响应，供应商须承担相应后果。供应商须在《报价一览表》中明确具体质保期时间。

2、在验收期或质保期内，如果标的物的数量、规格、质量或性能与合同和投标文件不符，或证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，以及出现某种或某部件出现经常性故障，供应商应提供维修、更换或退货等服务，其产生的一切费用（含货物、人工、运输费等）由乙方承担。货物更换必须是等于或优于本合同要求的。乙方应在双方协商的时间内完成维修或更换有缺陷的货物或部件，否则视为乙方违约。

3、质保范围：供应商供货的标的物生产厂家生产的产品的质保范围为整机所有部件，配套三方产品的质保期及质保范围按配套产品生产厂家质保标准执行，供应商提供必要的协助。质保期内标的物出现故障或质量问题，供应商负责维修或者更换，涉及的维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在本项目报价中。

- 4、标的物在质保期内出现质量问题，供应商应将有质量问题的标的物更换，更换的标的物必须是等于或优于本文件要求的。在双方协商的时间内不能更换的由供应商提供备选方案，供应商怠于或不履行或瑕疵履行售后义务的或更换的标的物仍存在问题的，采购人将采取必要的补救措施（采购人自行更换或委托第三方替代供应商更换），其产生的因处理标的物问题的所有费用及风险由供应商承担，同时视为供应商违约，采购人要求供应商承担违约责任。

（六）违约责任

1、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同货款中扣除违约金，成交供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求成交供应商承担违约金及违约责任：

（1）供应商根本违约的违约责任。

合同履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的主要义务，或提供假冒伪劣产品、以次充好、以旧充新等，致使合同的目的不能实现的，则供应商根本违约，供应商应向采购人支付合同金额20%的违约金，同时采购人有权解除合同。违约金由甲采购人直接从合同款项中扣除。

（2）供应商延迟履约的违约责任。

供应商未按照本合同约定的时间、地点交货或提供相关服务，则供应商构成延迟履约。供应商延迟履约的，除应及时按照本合同约定的时间、地点交货或提供相关服务外，还应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过60天，供应商应向采购人支付合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。违约金由采购人直接从供应商合同款项中扣除。

在履行合同过程中，如果供应商遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。未经采购人书面同意，供应商不得自行延期。

如果供应商没有按照合同约定的时间交货或提供服务，采购人有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，采购人可要求继续履行或者采取其他补救措施。

（3）供应商瑕疵履约的违约责任。供应商所提供的货物不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷或服务瑕疵违约，与本合同要求不符的，供应商应承担及时修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任，供应商应向采购人支付合同总价款10%的违约金，同时采购人有权解除合同。违约金由采购人直接从供应商合同款项中扣除。

（4）如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对供应商交付标的物主张权利或国家机关依法对标的物进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应按合同总价款20%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

（5）供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分支付赔偿金给采购人。

（6）分包、转包的违约责任。本合同不允许供应商将项目分包、转包给任何第三方，否则采购人可以解除合同，并可要求供应商向采购人缴纳合同金额20%的违约金。

2、供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商应做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，确保安全履行合同。合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

（七）标的物包装、运输要求

1、供应商须提供全新的标的物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证和合同要求，且应保证标的物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，标的物表面无划伤、无碰撞痕迹，无损坏。标的物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。包装上必须标明品名、规格、生产厂家、出厂日期或质保期。标的物为医疗器械的应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》要求，特别是进口产品一定要有中文标识。中文标识至少应包括：产品名称、型号、规格、有效期、医疗器械注册证编号或者备案凭证编号、注册人（代理人）或者生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号等。

2、供应商保证所提供的标的物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，防止标的物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，符合环保和国家强制要求。供应商提供标的物运输过程中造成标的物泄露、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。发生破损、受潮、容量不足、疑似瑕疵品等情况，采购人有权拒收标的物。

3、对运输、存储条件有特殊要求的货物（如冷链管理的医疗器械等）需按照说明书和标签标示要求进行运输与贮存，并做好相关记录。需单独包装、且应在外包装显著位置说明运输及存储条件，以便医院收货后能按要求保存或迅速移交科室存放，否则由此造成的一切损失由乙方承担。冷链管理医疗器械根据《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》（2016第154号）的相关要求执行。

4、设备每一个包装箱内应附详细装箱清单。耗材试剂每批次货物应附随货同行清单，清单按合同要求制作。

- 五、其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

- 无