## 报价表
附件1：
纤维胆道镜报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 价格
纤维胆道镜 | 套 | 1 | 1、接口可兼容所有品牌的摄像系统； 2、40倍放大新型目镜，视野角：120度直视； 3、分辨率≥4.26lp/mm，观察景深：3mm――50mm； 4、弯曲度：上（U）≥160 ˚，下（D）≥130˚； 5、尖端部外径Ф≤4.9mm，插入管外径Ф≤5.0mm，钳道管道内径Ф≥2.2mm； 6、有效长度≥380mm。 7、售后服务： (1)免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日