## 报价表
附件1：
中药熏蒸仪报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价（元） | 总金额（元）
中药熏蒸仪 | 台 | 5 | 1、容量≥1800mL; 2、配有安全阀，超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作； 3、药液低于安全液位时（＜200mL），自动停止工作，并有声音报警提示； 4、当治疗完成时和预热达到设置温度时有声音提示； 5、配备水汽隔离装置，避免烫伤病人； 6、预热及治疗功率多档可调（＞3档）； 7、预热设置温度50℃～90℃可调（步进1℃）； 8、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa,药液温度达到95℃时，药液自动喷出，且在熏蒸治疗过程中，能有效保证气压稳定； 9、药液加热到95℃时间≤15min； 10、治疗时间1～35min可调（步进1min）； 11、在非治疗和预热状态时，可进行排液操作； 12、支架为不锈钢，且多方可调，可方便移动。 13、售后服务： (1)免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日