## 报价表
附件1：
胎心监护仪报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 价格
胎儿监护仪 | 套 | 1 | 1、配置双床监护功能，单机双床位监护（即一台机器，可同时监护两个孕妇），配置两套胎心率、宫缩压力、胎动按钮监护探头（有线和无线探头各一套）； 2、全中文操作界面； 3、具备正常胎心率范围标识功能，显示并打印胎心率，宫缩压力曲线和数值； 4、胎心率探头≥12晶片, 超声发射频率≥2MHz±5%(注册检验报告验证)； 5、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心率准确度±1BPM； 6、宫缩压力测量范围：0-100单位；宫缩压力增益≥三档增益可调节；宫压基线调节：可任意选择0、5、10、20三档基线水平其中一种进行监护； 7、配备专家分析软件 （1）可运算出胎动、宫缩、各种加、减速等指标，并清晰地在图谱上进行标记，使Fischer、Krebs、NST、CST等四种评分结果更准确； （2）具有趋势图分析功能，提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图和提供短变异、胎心率变异功率谱分析功能； （3）具有实时分析功能，可自动或手动对数据丢失率、宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、高变异时间、短变异等参数指标进行计算分析，并实时提供数据； （4）具有面积分析法，自动识别加、减速类型； 8、报警设置包含声光报警，报警范围、报警声音大小，声报警延时可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能； 9、档案管理：数据库可永久保存（10万个以上），数据档案可打包导出、导入、刻录光盘等，可以统计、回放历史档案；归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档； 10、自动记录有效数据（无人值守也可很好的完成监护过程）； 11、支持自动播放CTG，全程CTG浏览便于快速了解整体监护情况，可以选段诊断、打印； 12、监护曲线输出：配置通用品牌激光打印机，可使用A4纸打印，打印速度可调，具备5种以上打印报表格式可选； 13、配备一体式可移动台车一套。 14、售后服务 （1)免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日