## 报价表
附件1：
膀胱扫描仪报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 价格
膀胱扫描仪 | 台 | 1 | 1、容积测量范围：0ml～999ml； 2、容积测量准确度：允许误差≤±15%； 3、测量模式至少包含：男性模式、女性模式、儿科模式、体模模式等； 4、扫描切面≥24扫描切面； 5、支持物理键盘、触摸屏键盘等； 6、显示内容至少包含：测量结果、位置提示、B型图像页面显示等； 7、配备对膀胱轮廓手动校正功能； 8、配备扫描图像实时勾连功能； 9、实时显示膀胱形态图像； 10、可存储≥100个病例，可存储≥1200幅图像； 11、配备病例存贮、病例浏览、病例导出等功能； 12、输出接口至少包含：热敏打印机接口、USB接口、蓝牙通讯接口等； 13、有电池容量显示，且电量低有提示； 14、配备有可充电电池，停电时可用； 15、配备训练仿生模； 16、配备可移动推车。 17、售后服务： (1)免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日