## 报价表
附件1：
掌上超声报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 价格
掌上超声 | 台 | 1 | 一、全数字化无线掌上彩色多普勒超声诊断系统 1、整机重量≤250g(含电池）； 2、内置锂电池，工作续航≥6小时； 3、开机时间≤1秒； 4、显示终端包含智能手机、笔记本电脑、平板电脑、台式电脑等； 5、传输方式：WIFI无线传输，有效传输距离≥10m； 6、主机探头：凸阵 R60 线阵 L40； 7、系统平台：Windows、安卓系统、IOS等； 8、支持图像放大； 9、专业显示终端； 二、全数字波速形成器 数字通道≥286720，A/D转换≥12bit，系统动态范围≥180db，最大声束线密度≥160； 三、二维灰阶成像 1、配备数字化聚焦功能； 2、焦点位置可调≥14段； 3、谐波成像单元； 4、探头扫描显示深度≥30cm； 5、具备放大功能； 6、一键优化功能； 7、斑点噪声抑制技术； 8、THI组织谐波成像技术； 9、显示方式：B、C、Doppler、B/PW、B/C、B/C/D等； 10、所有探头频率≥3组； 11、支持二维图像角度偏转； 12、具备穿刺引导线功能； 13、穿刺引导线刻度单位可调； 14、穿刺针增强技术； 15、支持探头一键切换； 16、支持应用模式切换； 17、支持报告预览； 18、支持参数滑动调节； 19、TGC八段可调； 20、TGC方案一键调节； 四、彩色多普勒成像 1、所有探头均支持彩色多普勒成像； 2、探头彩色多普勒频率：≥3 组； 3、彩色多普勒取样框角度≥±15 度可调； 4、彩色增益≥255dB； 五、频谱多普勒成像； 1、具备脉冲多普勒； 2、探头频率≥3组； 3、取样容积范围（mm）0.5-6mm可调； 4、PW测量最高血流速度≥±7.8m/s； 5、PW测量最低血流速度≤0.1mm/s； 6、取样角度：支持一键±60； 7、频谱多普勒增益：255dB可调； 六、测量和分析 1、支持距离、周长、面积、椭圆等基础测量； 2、分析软件包：具备专科分析软件包； 七、网络传输功能 1、支持自定义WIFI联网； 2、支持USB数据连接； 3、支持网络数据传输； 4、支持远程实时会诊单元； 5、支持HIS、PACS系统单元； 6、支持DICOM单元； 八、图像编辑与存储 1、具有中英文自定义输入模式； 2、可自定义添加并编辑患者信息； 3、具有专业注释模板，可直接在图像上添加，中文注释≥230组； 4、具有专业体标模板，可在图像上添加体标，体标位置任意可调，体位标记≥133个； 5、支持图像及实时电影存储； 6、支持图像及电影回放，电影回放≥255帧； 九、检查条件预设置 1、具备不同检查部位参数预设置； 2、支持自定义参数预设置。 十、售后服务： 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 5、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日