## 报价表
附件1：
纤维支气管镜报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 价格
纤维支气管镜 | 台 | 1 | 1、软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm； 2、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，向上向下总弯曲角度310°； 3、视场角≥90°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变； 4、景深：3――50mm； 5、软镜工作软管有效长度≥610mm,插入管自带有360°刻度标识； 6、工作软管不含导像、导光纤维； 7、操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°； 8、操作手柄具备≥3个主控功能按键； 9、操作手柄上按键可控制图像进行放大/缩小、拍照/录像、冻结/解冻结等功能； 10、自带LED冷光源，具备防雾功能，无需预热； 11、无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能； 12、配备图像处理器，手持式显示屏，电子成像，一键开机即能使用； 13、开机时间≤3秒即可显示图像； 14、具有白平衡记忆功能及手动白平衡调节功能双功能选择； 15、图像显示器与操作手柄连接方式为立体式航空插座技术； 16、电池采用外置可拆卸设计，并配备备用电池。 17、售后服务： (1)免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日