## 报价表
附件1：
膈肌起搏器及膀胱神经和肌肉电刺激仪报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价（元/台） | 金额（元）
膈肌起搏器 | 台 | 3 | 1、脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标准状态 40Hz； 2、脉冲宽度：200us； 3、起搏次数：5～15 次/分，可选择，默认标准状态9次/分； 4、刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30 单位（0-27V），可调节； 5、治疗时间：5～120min，可选择，有倒计时功能； 6、具有贴片位置提示功能； 7、内置锂电池，充电时间≤4小时，充满后持续使用≥8小时； 8、具有 LED 指示、蜂鸣器提醒等功能； 9、噪音≤60dB； 10、脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度≤30V。 11、售后服务： (1)免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
膀胱神经和肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | 1、输出路数：1通道（2路）； 2、输出脉宽：脉宽1.0ms，6.0ms，精度±10%； 3、重复频率：10Hz～70Hz可调，步距增量1Hz，进度±10%； 4、定时时间选择：1 分钟～99 分钟可调，步距增量为1分钟，精度±5%； 5、工作模式包含：同步治疗模式、异步治疗模式等； 6、持续刺激时间：1ｓ～8ｓ可调，步距增量1s，精度±10%，间隙≥1s； 7、开路输出电压≤500V； 8、输出最大幅度≤25V (500Ω负载)，均分为100档，步幅为 0.25V，逐档连续可调； 9、单脉冲最大能量＜300mJ； 10、单个脉冲电量≥7uC。 11、售后服务： (1)免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日