## 报价表
附件1：
脑卒中三维治疗仪报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 价格
脑卒中三维治疗仪 | 台 | 1 | 1、具备超声辐射治疗、神经肌肉电刺激治疗、激光辐照治疗，同时具备：超声辐射、神经肌肉电刺激、激光辐照同步治疗方式； 2、配备≥17吋液晶显示器，具备键盘和触控板双操作模式，显示操作过程和输出状态监测功能； 3、具备智能查询功能，可建立基本病历和治疗记录； 4、超声额定输出功率：(1.25±0.25)W；绝对最大有效声强≤3.0W/cm2；超声换能器激励频率：（800±80）KHz；超声头绝对最大波束不均匀性系数RBN≤8.0；波束类型：发散性；脉冲占空比范围：1:1至1:6；超声治疗头有效辐射面积：2.0cm； 5、激光波长：635nm，激光器窗口最大输出功率：3.7mW，相对误差≤20%； 6、神经肌肉电刺激 （1）频率（ＨＺ）（相对超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统误差≤10%）：20 ～ 1000； （2）电脉冲宽度（us）（相对误差≤30%）：80 ～ 150； （3）最大输出电压峰-峰值（V）：110； 7、设备为推车式结构，可推至病房使用； 8、仪器具有紧急“复位”功能。 9、售后服务： (1)、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)、当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
设备配套耗材包 | 套 | 1 | 能与主机配套使用
合计金额
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
3、仪器相关配套耗材请自行增加并报价，不报者视为免费提供使用。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日