## Sheet1
电子支气管软镜床旁便携式设备技术参数
项目 | 序号 | 需求技术：参数样本 | 参数（填报投标设备 的相关参数） | 备注
一、主机技术要求 | 1 | 采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。
| 2 | 采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。
| 3 | 主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。
| 4 | 屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。
| 5 | 可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。
| 6 | 主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。
| 7 | 可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。
| 8 | 主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。
| 9 | 具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。
| 10 | 内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。
| 11 | 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。
| 12 | 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。
| 13 | 可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示。
| 14 | .....
| 15 | .....
| 16 | .....
二、软管手柄技术规格要求 | 1 | 采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥11.31p/mm。
| 2 | 采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。
| 3 | 插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm。
| 4 | 软管前端可弯曲角度，向上≥180°，向下≥150°。
| 5 | 照明采用LED灯，亮度≥2000LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。
| 6 | 成像距离范围不小于2～50mm。
| 7 | 具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。
| 8 | 图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。
| 9 | 一键拍照、录像功能。
| 10 | 与显示器之间的连接采用一键插拔方式，兼容多种显示器，无需旋转，节省临床抢救时间。
| 11 | 吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌。
| 12 | 支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。
| 13 | .....
| 14 | .....
| 15 | .....