## Sheet1
附件2
电脑恒温蜡疗仪技术参数
项目 | 序号 | 需求技术参数 | 拟投设备技术参数 | 备注
电脑恒温蜡疗仪 | 1 | 仪器组成：融蜡箱、控制系统、蜡饼制作箱组成
| 2 | 电源：AC220V±10% 50Hz（建议使用16-20A的单相或两相空气开关或者使用16A的三孔插座）
| 3 | 功率：主机≥3000W（融蜡箱功率：1600W±10%；蜡饼制作箱1200W±10%；其他500W）
| 4 | 容积：融蜡箱≥150升，可融蜡100KG以上
| 5 | 蜡饼制作箱：≥150升
| 6 | 全自动：自动融蜡、洗蜡、消毒、过滤、全程自动放蜡和制作蜡饼，自动实现7*24小时控制模式
| 7 | 智能化：蜡饼厚度可设置调节，可根据需求设置四组（每组四盘蜡饼）蜡饼的厚度，满足不同患者（部位）的使用需求
| 8 | 可加挂蜡饼制作箱：32盘一次性制蜡蜡饼更多，满足不同的需求，同时节省成本和空间
| 9 | 温度：融蜡箱：室温-85℃(可根据用户需要设置最高温度)，蜡饼制作箱：室温-75℃
| 10 | 融蜡时间：40kg蜡小于4小时
| 11 | 材质：高标304#不锈钢
| 12 | 结构：卧式箱体结构，适合人体操作高度的机器尺寸，方便操作者在使用过程中取蜡、切蜡、放蜡等操作
| 13 | 消毒：紫外线照射（融蜡箱、蜡饼制作箱均有），高温消毒
| 14 | 14、过滤：双层过滤
| 15 | 控制方式：PLC智能控制
| 16 | 除异味装置：设备配有管道接口附件，可接软管将挥发气味排到室外，使用场所更加清洁、环保
| 17 | 安全功能：温控保护功能，过热、过载、漏电保护等多重保护功能
| 18 | 互联网远程监控功能：具备
| 19 | 融蜡箱水位监测、报警功能：具备