血管造影X线机（DSA）维保服务采购项目采购需求

一、项目概况

我院飞利浦UNIQ FD20血管造影X线机（1台）于2018年投入使用，目前已使用近7年时间，原维保合同即将届满，需重新对设备维保服务进行招标采购。本项目为采一签三合同，项目履约周期为叁年，合同按照履约年度每年签订，即在年度履约期满后，继续签订下一履约年度合同。

- 二、采购内容

采购包1：

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算金额 （元） | 最高限价 （元） | 价款形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影X线机（DSA）维保服务 | 1项 | 96800.00 /年 | 96800.00 /年 | 固定总价 |  |

- 三、技术及服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、提供设备的整机技术保修服务（不包含设备所有配件及第三方附属设备等）。

2、服务期内，对设备每年提供不低于4次定期维护保养，全部参数维护调整至标准状态，不限次数免费上门叫修服务，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。维保服务所产生的维修人员人工费、差旅费由服务商自行承担。

3、供应商提供7x24小时服务。电话响应时间：24小时全天候远程咨询及指导；现场服务时间：工程师应在 24 小时内到达现场，并在到达现场后48小时内修复，如需更换配件，等待配件的时间除外。

4、服务商在保修期内可给用户提供或更换所有配件（包含球管和探器）但必须保证与整机性能匹配。所有更换的零部件必须为原厂合格件。

5、每次服务完成后，必须提供详细的维修、保养记录，并由设备使用部门签字确认、存档。

6、为保证该设备的正常运行，在服务期间内发生球管故障时，维保方应有及时恢复设备，快速提供球管的能力，从而保证设备快速恢复正常运行。要求维保方有飞利浦匹配球管的足量库存。

7、设备维修工程师具有DSA维修、维护培训的资质。

8、如发生设备配件更换情况，能提供全新未启封且与原设备型号一致配件的能力。

9、供应商持有合法获取的、可完整使用的故障诊断维修钥匙和软件不定期升级服务的能力，应含设备、工作站系统升级补丁和技术支持，保证相应设备软件系统为最新版本，并能快速有效地排查和解决设备故障。

10、确保设备开机率≥95%，按一年 365 天，每天 24 小时计算。若设备开机率低于95%，每停机一天维保期顺延五天。

- 11、本项目设备维修保养质量必须符合设备原厂技术规范，符合国家检测标准，确保图像质量必须满足临床诊断要求。维修保养质量不合格以及图像质量影响临床诊断要求时，供应商须立即整改，停机期间按合同金额3%/天标准支付违约金给采购人，违约金按天数累计计算。

- 四、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

（一）合同履约期限

本项目为采一签三合同，项目履约周期为叁年，合同按照履约年度每年签订，即在年度履约期满后，继续签订下一履约年度合同。

若本合同履约完毕后，采购人未完成新的招采工作，且双方任一方未书面提出解除合同，本合同可以继续履行，即符合民法典规定的第一百三十五条“民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式；法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的，应当采用特定形式”。本合同到期后，双方未提出异议，本合同转变为默示合同，继续有效，但本合同双方任一方均能随时解除合同。

采购人完成新一轮招采工作后，本合同立即终止。

（二）项目履行地点：大竹县人民医院内科大楼12楼介入科。

（三）付款方式

1、自合同生效之日起第六个月，供应商按合同履行全部维保服务义务后，并出具合法正规的足额维保服务费发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。

2、自合同生效之日起第十二个月，供应商按合同履行全部维保服务义务后，并出具合法正规的足额维保服务费发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。

- （四）验收方式和标准

- 1、验收方式：由采购人组织验收，供应商配合、协助提供验收所需资料及功能演示，按照《大竹县人民医院采购管理制度》要求进行验收。

2、验收标准：国家相关法律法规、行业标准、技术规范；采购文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料(如涉及)；如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及采购文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

（五）售后服务要求

1、知识产权：供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2、维保期内设备运行质量应通过专业检测机构每年度的性能检测合格，并配合采购人完成辐射安全检测。

（六）违约责任

1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

双方签订的合同实施过程中，当事人一方不能实现合同目的的，人民法院可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。

2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

## 3、采购人迟延支付的违约责任

采购人未按合同约定付款期限迟延支付供应商合同款项的，采购人应当按未支付合同款项金额的千分之三/天向供应商支付违约金，采购人延迟支付60日的，供应商有权解除合同，追究采购人违约责任。

4、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本合同要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本合同的各项义务，供应商不履行本合同义务或瑕疵履行本合同义务或延迟履行本合同义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同货款中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一的行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：

（1）合同履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）供应商提供的服务或标的物根本违约（例如供应商不能提供有效的维修维护及保养服务），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （3）供应商延迟履约（包括但不限于第三条第3款规定情形），供应商应及时按照本合同规定提供相关服务或标的物外，还应依照第三条第3款规定向采购人支付违约金；延迟履约超过20天，采购人有权解除合同，且供应商仍须按照前述规定向采购人支付违约金。

- 4、供应商所提供的服务或标的物不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷或服务瑕疵违约与本合同要求不符的（包括但不限于第三条第11款规定情形），供应商应立即整改并按照本合同规定提供相关服务或标的物外，还应依照第三条第11款规定向采购人支付违约金。

5、如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对供应商提供的服务或标的物主张权利或国家机关依法进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应按合同总价款20%向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

6、供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分支付赔偿金给采购人。

- 六、其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、本章的所有内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章内容中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。